| ICS | 83.040.10 |
| --- | --- |
| CCS | B 72 |

中华人民共和国国家标准

GB/T 8088—XXXX

代替 GB/T 8088—2008

天然生胶和天然胶乳  氮含量的测定

Rubber,raw natural, and rubber latex,natural—Determination of nitrogen content

(ISO 1656:2019，MOD)

（本草案完成时间：2024-04-25）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

`

目次

前言	II

引言	IV

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  原理	1

5  常量法	1

5.1  试剂	1

5.2  仪器	3

5.3  取样和试样制备	3

5.4  试验步骤	3

5.5  空白试验	3

5.6  结果表示	3

6  半微量法	4

6.1  试剂	4

6.2  仪器	6

6.3  取样和试样制备	13

6.4  试验步骤	13

6.5  空白试验	14

6.6  结果表示	14

7  精密度	15

8  试验报告	15

附录A（资料性）  精密度	16

参考文献	18

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 8088—2008《天然生胶和天然胶乳 氮含量的测定》。与GB/T 8088—2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

增加了“术语和定义”一章（见第3章）；

更改了原理（见第4章，2008年版的第3章）；

删除了催化剂溶液的配制方法（见2008年版的4.1.1）；

增加了二氧化钛催化剂混合物的配制方法（见5.1.1.1、6.1.1.1）；

增加了四硼酸二钠溶液的配制方法（见5.1.3、6.1.3）；

增加了硫酸标准溶液的标定方法（见5.1.4、6.1.4）；

增加了氢氧化钠标准滴定溶液的标定方法（见5.1.5、6.1.5）；

更改了配制硼酸溶液时固体硼酸的称样量，将“10 g”更改为“10.5 g”（见5.1.7 、6.1.7，2008年版的4.1.6、5.1.6）；

将常量法中胶乳的总固体量由“2 g”更改为“10 g”（见5.3，2008年版的4.3）；

更改了常量法试验步骤中试剂的用量，更改了样品称重的精确值（见5.4，2008年版的4.4）；

增加了氢氧化钠和硫酸标准滴定溶液的浓度有效数字为三位（见5.6.1、 5.6.2、 6.6.1、 6.6.2）；

将半微量法中胶乳的总固体量由“0.1 g”更改为“5 g”（见6.3，2008年版的5.3）；

更改了半微量法试验步骤中试剂的用量（见6.4.2，2008年版的5.4.2.1）；

将冷凝器的长度由250 mm更改为300 mm；将冷凝管的长度由500 mm更改为600 mm（见图8和图10，2008年版的图7和图9）；

将混合指示剂溶液更改为混合指示剂溶液A（见5.1.8、6.1.8）；

增加了混合指示剂溶液B（见6.1.9）；

增加了半微量（自动、半自动凯氏定氮仪器法）及内容（见6.2.2、6.4.2.2）；

将规范性引用文件ISO/TR 9272更改为参考文献ISO 19983:2022、将精密度内容由要求改为资料性附录并更新了精密度数据（见第7章、附录A、参考文献，2008年版的第6章和附录A）。

本文件修改采用ISO 1656:2019《天然生胶和天然胶乳 氮含量的测定》。

本文件与ISO 1656:2019的技术差异及其原因如下：

更改了范围（见第1章）；

用规范性引用的GB/T 8290替换了ISO 123（见5.3、6.3），以适应我国对胶乳取样的规定；

用规范性引用的GB/T 8298替换了ISO 124（见5.3、6.3），以适应我国对胶乳总固体含量测定的规定；

用规范性引用的GB/T 15340替换了ISO 1795（见5.3、6.3），以适应我国对天然生胶取样的规定；

更改了“H2SO4”为“1/2H2SO4”（见5.1.4、6.1.4）；

更改了当量每升为摩尔每升（见5.1.4、5.6.1、5.6.2、6.1.4、6.6.1、6.6.2）；

将混合指示剂溶液更改为混合指示剂溶液A(见5.1.8、6.1.8)；

增加了混合指示剂溶液B（见6.1.9）；

增加了半微量（自动、半自动凯氏定氮仪器法）及内容（见6.2.2、6.4.2.2）。

本文件做了下列编辑性改动：

增加了试剂的CAS号（见5.1、6.1），以更好地满足GB/T 20001.4—2015的规定；

将ISO/TR 9272更改为参考文献ISO 19983:2022，并更改了精密度数据（见附录A，ISO 506:2020的附录A）,以符合试验方法精密度的规定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国石油和化学工联合会提出。

本文件由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会（SAC/TC 35/SC 8）归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况：

1987年首次发布为GB/T 8088—1987，1999年第一次修订，2008年第二次修订，本次为第三次修订。

引言

本文件的目的是为了制定采用无毒催化剂（不含硒的催化剂）通过凯氏法测定天然橡胶的氮含量。本方法容易操作、安全且环境友好。也不需要另外的分析仪器。

本文件上一版提供的方法具有简单、准确、使用常规仪器且低成本等优点。然而，催化剂中使用的硒或硒盐对环境和人员有害。

在东南亚国家联盟（ASEN）标准和质量活动咨询委员会橡胶制品工作组（RPBWG/ACCSQ）之内,越南对上述情况做了研究，最后发现了代替硒的合适催化剂混合物。TiO2/CuSO4/K2SO4混合物是代替原来的Se/CuSO4/K2SO4的最好催化剂混合物。新方法的试验结果具有高准确度，与之前方法相当，对技术人员和环境安全且容易操作。

另外，使用新的催化剂的总成本远低于之前的成本（大约是使用硒混合物催化剂的50%）。

已有统计数据证明本方法的可靠性和良好的重现性。这些数据来自ASEAN成员国实验室开展的ITP。本ITP获得了ASEAN秘书处的允许，由马来西亚橡胶局（MRB）组织。通过开展本ITP，即比较了使用硒催化剂和替代催化剂的结果，同时也证明了本方法的稳定性。

天然生胶和天然胶乳  氮含量的测定

警示——使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。 使用者有责任釆取适当的安全和健康保护措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

范围

本文件描述了用凯氏定氮法测定天然生胶和天然胶乳中氮含量的常量法和半微量法。

本文件适用于天然生胶和天然胶乳中氮含量的测定。

测定天然橡胶中的氮含量通常是为了对橡胶中的蛋白质含量作出估计。然而，天然橡胶中也存在少量非蛋白质的含氮组分，这些非蛋白质含氮组分在以天然胶乳制得的干固体的总氮含量中占有相当大的比例。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8290 胶乳 取样（GB/T 8290—2021，ISO 123:2001，MOD）

GB/T 8298 胶乳 总固体含量的测定（GB/T 8298—2017，ISO 124:2014，MOD）

GB/T 15340 天然、合成生胶取样及其制样方法（GB/T 15340—2008，ISO 1795:2000,IDT）

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

原理

已知量的样品被硫酸和催化剂混合物消化后，样品中的含氮化合物被转化成硫酸氢铵，然后在碱性条件下将氨蒸馏出来。

蒸馏出来的氨用硫酸标准滴定溶液吸收，再用碱性标准滴定溶液滴定过量的酸；或者用硼酸溶液吸收，然后用酸性标准溶液滴定过量的酸（硼酸是弱酸，滴定时对所用的指示剂不产生影响）。

常量法

试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认的分析纯试剂和蒸馏水或者纯度与之相当的水。

催化剂混合物

二氧化钛催化剂混合物

将以下化学品充分混合（建议使用研钵和研杵进行）：

100 g无水硫酸钾（K2SO4）（CAS 7778-80-5）；

3 g五水硫酸铜（CuSO4·5H2O）（CAS 7758-99-8）；

3 g二氧化钛（TiO2）（CAS 13463-67-7）。

硒催化剂混合物

注意：当使用硒粉时，避免吸入其蒸汽或者使皮肤、衣物与其接触。仅在良好抽风条件下操作。

将以下化学品充分混合（在研钵中混匀）：

30质量份无水硫酸钾（K2SO4）（CAS 7778-80-5）；

4质量份五水硫酸铜（CuSO4·5H2O）（CAS 7758-99-8）；

1质量份硒粉（Se）（CAS 7782-49-2）或者2质量份十水硒酸钠（Na2SeO4·10H2O）（CAS 10102-23-5）。

硫酸（CAS 7664-93-9），ρ=1.84 g/mL。

四硼酸二钠溶液（参比标准溶液）,c（Na2B4O7）=0.050 mol/L。

准确称取19.261 6 g的Na2B4O7·10H2O（CAS 1330-43-4）（M=381.38 g/mol；N=190.69 g/mol；纯度=99 %）于烧杯中，用水溶解,再用玻璃棒小心倒入100 0 mL瓶中。用水冲洗烧杯和玻璃棒几次，每次冲洗时都将冲洗液倒入容量瓶，加水至刻度，摇匀。

硫酸标准滴定溶液，c（1/2H2SO4）=0.05 mol/L。

使用参比标准溶液，按下述步骤进行标定:

量取10.0 mL Na2B4O7[c（Na2B4O7）=0.050 mol/L]（5.1.3）于100 mL瓶中。

加入2滴指示剂（5.1.8），用H2SO4溶液（5.1.4）滴定。溶液由绿色变为粉红色为滴定终点。

H2SO4的实际浓度按式（1）计算。

c2=c1×V1V2	()

式中：

V1——Na2B4O7溶液（5.1.3）的体积，单位为 毫升（mL）；

V2——H2SO4溶液（5.1.4）的体积，单位为 毫升（mL）；

c1——Na2B4O7参比溶液（5.1.3）的浓度，单位为 摩尔每升（mol/L） ；

c2——H2SO4溶液（5.1.4）的实际浓度，单位为 摩尔每升（mol/L）；

计算并采用三位有效数字的硫酸标准溶液实际浓度。

氢氧化钠标准滴定溶液，c（NaOH）=0.1 mol/L。

用已知实际浓度的0.01 mol/L硫酸溶液作为参比标准溶液，按5.1.4所述相同步骤进行标定。

氢氧化钠溶液（CAS 1310-73-2），c（NaOH）≈10 mol/L (40%密度)。

称取400 g固体氢氧化钠溶于600 mL水中并稀释至100 0 mL。

硼酸溶液（CAS 10043-35-3），c（H3BO3）≈0.17 mol/L。

称取10.5 g固体硼酸溶于水中，必要时加热，然后稀释至100 0 mL，再冷却至室温。

混合指示剂溶液A

称取0.1 g甲基红和0.05 g亚甲基蓝溶于100 mL体积分数至少为95%的乙醇中。

此指示剂在存放过程中会变质，应随用随配。

仪器

实验室常规仪器以及备有容量为800 mL消化瓶的凯氏定氮仪。

取样和试样制备

测定生胶的氮含量时，应按GB/T 15340规定的方法取样和制备均匀化样品，再从均匀化样品中取出试样。

测定胶乳的氮含量时，应按GB/T 8290规定的方法取一个有代表性的经充分混合的胶乳试样10 g，再按GB/T 8298规定的方法干燥至恒重。

试验步骤

称取约2 g生胶或已干的胶乳，精确至0.1 mg,剪碎后置于消化瓶（5.2）。加入18 g二氧化钛催化剂混合物（5.1.1.1）或13 g硒催化剂混合物（5.1.1.2）和60 mL硫酸（5.1.2）。转动消化瓶使内盛物混匀，然后慢慢加热至沸腾，直至消化液变为清澈，再继续沸腾1 h。

消化过程产生的酸性气体先收集于碱液中，中和后再弃去。

让消化瓶及其内盛物冷却到室温，小心加入200 mL水，转动消化瓶混匀。

将带有吸收液的接收瓶就位，连接蒸馏仪，从滴液漏斗慢慢将150 mL氢氧化钠溶液（5.1.6）加入消化瓶。

按a)或b)所述步骤对释放出来的氨进行吸收和滴定。接受瓶的温度应保持在30 ℃以下，以防氨的损失。确保适当处理蒸馏瓶中含有硒的废弃物。

- 用吸量管吸取75 mL水和25 mL硫酸标准滴定溶液（5.1.4）加入蒸馏仪置的接收瓶中，并加入2滴混合指示剂溶液（5.1.8）。将接收瓶定位时，应使冷凝管出管的末端浸入硫酸液面以下。用手按住消化瓶的瓶盖，然后转动消化瓶使内盛物充分混匀。立即开始蒸馏，并以稳定的馏出速率持续蒸馏直到收集200 mL蒸馏液。如果指示剂颜色变化，表明吸收液已呈碱性，停止测定。应使用更多的硫酸或者更少的试样重复操作。

- 蒸馏结束时（通常接收瓶中馏出液体积接近约300 mL），用氢氧化钠标准滴定溶液（5.1.5）滴定馏出液，读取滴定管读数，精确至0.02 mL。

将约100 mL的硼酸溶液（5.1.7）和2滴混合指示剂（5.1.8）加入蒸馏仪的接收瓶中。按照a）所述蒸馏，用硫酸标准滴定溶液（5.1.4）滴定馏出液，读取滴定管读数，精确至0.02 mL。

空白试验

在测定样品的同时，使用相同量的试剂，按相同的操作条件，但不加试样，进行空白试验。

在同一实验室进行的空白试验几乎要相同的处理时间。通常，空白试验结果显示只有痕量的氨（几乎为零）。如果空白试验的滴定值不正常，则表明该批试验已被污染。建议审核所有过程（包括设备和实验环境），以消除影响因素的来源。

结果表示

当按5.4.2a）规定以硫酸作吸收溶液时，试样中的氮含量（cN）按式（2）计算，以质量分数（%）表示：

cN=V2-V1×c×1.4m	()

式中：

V2——空白试验滴定时所需氢氧化钠标准滴定溶液(5.1.5)的体积，单位为 毫升（mL）；

V1——滴定时所需氢氧化钠标准滴定溶液(5.1.5)的体积，单位为  毫升（mL）；

c ——氢氧化钠标准滴定溶液(5.1.5)的实际浓度，三位有效数字，单位为摩尔每升（mol/L）；

m——试样质量，单位为g。

结果保留至0.01%。

当按5.4.2b）规定用硼酸作吸收溶液时，试样中的氮含量（cN）按式（3）计算，以质量分数（%）表示：

cN=V3-V4×c×1.4m	()

式中：

V3——滴定时所需硫酸标准滴定溶液(5.1.4)的体积，单位为毫升（mL）   ；

V4——空白试验滴定时所需硫酸标准滴定溶液(5.1.4)的体积，单位为毫升（mL）；

c——硫酸标准滴定溶液(5.1.4)的实际浓度，三位有效数字，单位为摩尔每升（ mol/L）  ；

m——试样质量，单位为g。

结果保留至0.01%。

半微量法

试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认的分析纯试剂和蒸馏水或纯度与之相当的水。

催化剂混合物

二氧化钛催化剂混合物

将以下化学品充分混合（建议使用研钵和研杵进行）：

100 g无水硫酸钾（K2SO4）（CAS 7778-80-5）；

3 g五水硫酸铜（CuSO4·5H2O）（CAS 7758-99-8）；

3 g二氧化钛（TiO2）（CAS 13463-67-7）。

硒催化剂混合物

注意：使用硒粉时，避免吸入其蒸汽或使皮肤、衣物与其接触。仅在良好抽风条件下操作。

将以下化学品充分混合（建议使用研钵和研杵进行）：

30质量份无水硫酸钾（K2SO4）（CAS 7778-80-5）；

4质量份五水硫酸铜（CuSO4·5H2O）（CAS 7758-99-8）；

1质量份硒粉（Se）（CAS 7782-49-2）或者2质量份十水硒酸钠（Na2SeO4·10H2O）（CAS 10102-23-5）。

硫酸（CAS 7664-93-9），ρ=1.84 g/mL。

四硼酸二钠溶液（参比标准溶液）, c（Na2B4O7）=0.010  mol/L。

准确称取3.852 3 g的Na2B4O7·10H2O（CAS 1330-43-4）（M=381.38 g/mol；N=190.69 g/mol；纯度=99 %）于烧杯中，用水溶解，再用玻璃棒小心倒入100 0 mL瓶中。用水冲洗烧杯和玻璃棒几次，每次冲洗时都将冲洗液倒入容量瓶，加水至刻度，摇匀。

硫酸标准滴定溶液，c（1/2H2SO4）=0.01 mol/L。

使用参比标准溶液,按下述步骤进行标定。

量取10.0 mL Na2B4O7[c（Na2B4O7）=0.010 mol/L]（6.1.3）加入100 mL烧瓶中。

加入2滴指示剂（6.1.8），用H2SO4溶液（6.1.4）滴定。溶液由绿色变为粉红色为滴定终点。

H2SO4的实际浓度按照式（4）计算。

c2=c1×V1V2	()

式中：

c2——H2SO4溶液（6.1.4）的实际浓度，单位为摩尔每升（ mol/L）；

c1——Na2B4O7参比溶液（6.1.3）的浓度，单位为摩尔每升（ mol/L）；

V1——Na2B4O7溶液（6.1.3）的体积，单位为毫升（mL）；

V2——H2SO4溶液（6.1.4）的体积，单位为毫升（mL）；

计算并采用三位有效数字的硫酸标准溶液实际浓度。

氢氧化钠标准滴定溶液，c（NaOH）=0.02 mol/L，不含碳酸盐。

用已知实际浓度的0.02 mol/L硫酸溶液作为参比标准溶液，按6.1.4所述相同步骤进行标定。

氢氧化钠溶液（CAS 1310-73-2），c（NaOH）≈10 mol/L (40%密度)。

称取400 g固体氢氧化钠溶于600 mL水中并稀释至100 0 mL。

硼酸溶液（CAS 10043-35-3），c（H3BO3）≈0.17 mol/L。

称取10.5 g固体硼酸溶于200 mL的水中，必要时加热，然后稀释到100 0 mL，再冷却至室温。

混合指示剂溶液A

称取0.1 g甲基红和0.05 g亚甲基蓝溶于100  mL体积分数至少为95%的乙醇中。

此指示剂在存放过程中会变质，应随用随配。

混合指示剂溶液B

称取0.1 g甲基红和0.5 g亚甲基蓝溶于100  mL体积分数至少为95%的乙醇中。

此指示剂在存放过程中会变质，应随用随配。

      - 带有自动滴定功能的凯氏定氮仪，可根据仪器设置终点颜色选择使用混合指示剂以及配比。

仪器

实验室常规仪器和以下仪器设备。

半微量（玻璃装置法）

消化瓶，容量为30 mL和10 mL（典型仪器示例见图1、图2和图3）。

自动消化模块（典型仪器示例见图4）。

半微量凯氏蒸馏仪，配有银、硼硅玻璃或锡制冷凝管（示例见图5～图10）。

半微量滴定管，容量为5 mL或10 mL，分度为0.02 mL。

半微量（自动、半自动凯氏定氮仪器法）

自动定氮仪专用蒸馏管（仪器配套）。

自动、半自动凯氏定氮仪器。

单位：毫米

标引序号说明：

1——用耐热、绝热材料制成的板架；

2——排出管；

3——消化瓶；

4——微型燃烧器；

5——可以调整转角和长度的支杆。

没有列出公差之处，允许正常工作公差。

半微量法消化仪

单位：毫米

标引序号说明：

1——内壁凸缘

壁厚1.5 mm～2.25 mm

壁厚1.25 mm～1.75 mm

没有列出公差之处，允许正常工作公差。

半微量法排出管

单位：毫米

- a) 30  mL烧瓶          b) 10  mL烧瓶

- 标引序号说明：

- 1—瓶嘴；

- 2—标签。

没有列出公差之处，允许正常工作公差。

半微量法消化瓶

单位：毫米

- 标引序号说明：

1——管；

2——管支架；

3——加热器；

4——绝热部分；

5——铝块。

没有列出公差之处，允许正常工作公差。

消化模块

单位：毫米

a) 正视图（三视图用下面的平面表示）

b)  平面图

- 标引序号说明：

- 1——漏斗Φ50  mm；

- 2——弹簧夹；

- 3——冷凝管；

- 4——冷凝器；

- 5——连接弯管（弯度适合于就位后的烧瓶）；

- 6——蒸汽发生器（带螺栓头的1 L烧瓶）；

- 7——收集器；

- 8——弹簧夹；

- 9——蒸馏瓶。

没有列出公差之处，允许正常工作公差。

半微量法蒸馏仪

单位：毫米

标引序号说明：

- 1——高真空夹层

- 壁厚1.25  mm～1.75  mm

- 壁厚0.5  mm～1.0  mm

- 壁厚1.5  mm～2.25  mm

- 壁厚1.0  mm～1.5  mm

- 孔Φ3 mm～4 mm

没有列出公差之处，允许正常工作公差。

半微量法蒸馏瓶

单位：毫米

- 标引序号说明：

- 壁厚1.25 mm～1.75 mm

- 壁厚1.25 mm～2.25 mm

没有列出公差之处，允许正常工作公差。

半微量收集器

单位：毫米

半微量法冷凝器夹套

单位：毫米

没有列出公差之处，允许正常工作公差。

半微量法滴液漏斗

单位：毫米

没有列出公差之处，允许正常工作公差。

半微量法冷凝器导出管

取样和试样制备

测定天然生胶的氮含量时，应按GB/T 15340规定的方法取样和制备均匀化样品，再从均匀化样品中取出试样。

测定胶乳的氮含量时，应按GB/T 8290规定的方法取一个有代表性的经充分混合的胶乳试样约5 g，再按GB/T 8298规定的方法干燥至恒重。

试验步骤

消化

- 剪取0.1 g～0.2 g天然生胶或已干的胶乳，精确称量至0.1 mg，置于消化瓶中（6.2.1.1），加入约0.9 g二氧化钛催化剂混合物（6.1.1.1）或者0.65 g硒催化剂混合物（6.1.1.2）和3.0 mL硫酸（6.1.2），然后慢慢加热至沸。待消化液呈清澈的绿色且不带淡黄色后，继续沸腾至少30 min。

消化过程产生的酸性气体先收集于碱液中，中和后再弃去。

消化液过度沸腾会使其在冷却时趋于固化，应避免这种现象发生导致氮的损失。

蒸馏和滴定

6.4.2.1玻璃装置法

将蒸馏仪中蒸汽发生器内的水加热至沸腾，然后将蒸汽通入半微量凯氏蒸馏仪（6.2.2）（包括接受瓶），通蒸汽时间至少2  min。在通蒸汽吹洗操作期间，冷凝器夹套中不应无水。

冷凝水应一直开启，水流方向从底部到顶部冷却蒸馏氨的蒸汽并使之完全被吸收液吸收。

与此同时，让消化瓶冷却到室温或者更低，加入10 mL水，当吹洗过程结束时，立即将消化液移入蒸馏瓶。将消化瓶洗涤三次，每次加水3 mL，每次的洗涤水都全部倒入蒸馏瓶，以使消化液完全移入蒸馏瓶。

将已收集在接收瓶内的冷凝液倒掉，再按照a）或b）所述步骤完成氨的蒸馏和滴定。接收瓶的温度应保持在30 ℃以下，以防氨的损失。

确保适当处理蒸馏瓶中含有硒的废弃物。

- 用半微量滴定管（6.2.3）向经过吹洗的蒸馏仪接收瓶中准确加入硫酸溶液（6.1.4）至少5 mL（确切的体积取决于氮的含量），并加入2滴混合指示剂（6.1.8）和约5 mL水。将接收瓶定位时，应使冷凝管出管的末端浸入硫酸液面以下。宜将接收瓶稍微倾斜以增加液体的深度。

- 用量筒量取约10 mL氢氧化钠溶液（6.1.6）加入蒸馏瓶，将从蒸汽发生器产生的蒸汽通过蒸馏瓶10 min～12 min，控制蒸馏速度以使接收瓶中馏出液最终体积约为70 mL液体。如果指示剂颜色变化，表明吸收液已呈碱性，停止测定。应使用更多的硫酸或者更少的试样重复操作。

- 蒸馏至约定体积后，放低接收瓶，使冷凝管的下端处在酸液的上面，再继续蒸馏1 min，然后用几毫升蒸馏水洗涤冷凝管的下端，洗涤液应一并收集于接收瓶中，立即用氢氧化钠标准（6.1.5）滴定接收瓶内的馏出液，读取滴定管读数，精确至0.02 mL。

将约10 mL的硼酸溶液（6.1.7）和2滴混合指示剂（6.1.8）加入经过吹洗的接收瓶。按照a）所述进行蒸馏，但应注意，在有硼酸存在时，氨一经馏出,指示剂颜色就变。用硫酸溶液（6.1.4）滴定馏出液。读取滴定管读数，精确到0.02 mL。

6.4.2.2自动、半自动凯氏定氮仪器法

样品经消化冷却到室温，于自动、半自动凯氏定氮仪上实现加液（根据仪器设置添加氢氧化钠碱液15 mL～20 mL，根据仪器判定终点选择含有混合指示剂A或者混合指示剂B的硼酸溶液）、蒸馏等过程，记录滴定体积。

空白试验

在测定样品的同时，使用相同量的试剂，按相同的操作条件，但不加试样，进行空白试验。

结果表示

当按6.4.2 a）规定以硫酸作吸收溶液时，橡胶中的氮含量（cN）按式（5）计算,以质量分数（%）表示：

cN=V2-V1×c×1.4m	()

式中：

V2——空白试验滴定时所需氢氧化钠标准滴定溶液（6.1.5）的体积，单位为毫升（mL） ；

V1——滴定时所需氢氧化钠标准滴定溶液（6.1.5）的体积，单位为毫升（mL） ；

c——氢氧化钠标准滴定溶液（6.1.5）的实际浓度，三位有效数字，单位为摩尔每升（mol/L） ；

m——试样质量，单位为 克（g）。

结果保留至0.01%。

当按6.4.2b）以硼酸作吸收溶液时，试样中的氮含量（cN）按式（6）计算,以质量分数（%）表示：

cN=V3-V4×c×1.4m	()

式中：

V3——滴定时所需硫酸标准滴定溶液（6.1.4）的体积，单位为 毫升（mL）；

V4——空白试验滴定时所需硫酸标准滴定溶液（6.1.4）的体积，单位为毫升（ mL）；

c——硫酸标准滴定溶液（6.1.4）的实际浓度，三位有效数字，单位为当量每升（ mol/L）；

m——试样质量，单位为克（g） 。

结果保留至0.01%。

精密度

见附录A。

试验报告

试验报告应包括下列内容：

- 本文件的编号和使用的方法；

- 识别受测材料所需的全部细节；

- 结果及其表示单位；

- 测定过程中注意到的任何异常现象；

- 不包括在本文件或者本文件引用的文件的任何操作，以及被认为是可选择的任何操作；

- 试验日期。

（资料性）
精密度

通则

全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会于2023年按ISO 19983:2022的6.7.1中方法A组织了实验室间试验方案（ITP），评估了1型精密度。

有5家国内实验室参与了ITP的试验工作。ITP采用2种生胶、2种浓缩天然胶乳和胶清胶。这些实验室在两日一组试验的每日进行了三次重复测定。每一试验日相隔一周。

精密度结果

表A.1列出了精密度结果。采用ISO 19983所述的离群值剔除程序获得这些结果。

- 重复性：在正常和正确地操作本试验方法下，用标称相同材料的样品得到的两次试验平均值之差，平均每20次不多于1次超过表列的日内重复性。

日间重复性：在正常和正确地操作本试验方法下，用标称相同材料的样品得到的两次试验平均值之差，平均每20次不多于1次超过表列的日间重复性。

再现性：在正常和正确地操作本试验方法下，用标称相同材料的样品在两个实验室得到的两次独立测定的试验平均值之差，平均每20次不多于1次超过表列的再现性。

玻璃装置法（使用Se催化剂）

| 材料 | 平均氮含量 （质量分数）/% | 在实验室内， 日内 |  |  | 在实验室内， 日间的 |  |  | 实验室间 |  |  | 实验室 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sr | r | (r) | srD | rD | (rD) | sR | R | (R) |  |
| 生胶A | 0.190 9 | 0.004 2 | 0.012 0 | 6.30 | 0.003 5 | 0.010 0 | 5.24 | 0.012 0 | 0.034 0 | 17.81 | 5 |
| 生胶B | 0.365 7 | 0.006 6 | 0.018 6 | 5.09 | 0.009 2 | 0.026 2 | 7.16 | 0.009 1 | 0.025 8 | 7.05 | 5 |
| 胶乳A | 0.330 3 | 0.007 0 | 0.019 8 | 6.00 | 0.009 3 | 0.026 4 | 7.99 | 0.010 0 | 0.028 2 | 8.54 | 5 |
| 胶乳B | 0.374 8 | 0.007 0 | 0.019 7 | 5.27 | 0.007 0 | 0.019 8 | 5.28 | 0.008 0 | 0.022 7 | 6.06 | 5 |
| 胶清胶 | 2.169 8 | 0.024 7 | 0.070 0 | 3.23 | 0.022 6 | 0.063 9 | 2.95 | 0.044 8 | 0.126 9 | 5.85 | 5 |
| sr——实验室内标准差； r ——重复性（以测定单位表示）； （r）——相对重复性； srD——日间重复性标准差； rD——日间重复性； (rD)——相对日间重复性； sR——实验室间标准差； R——再现性（以测定单位表示）； （R）——相对再现性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

玻璃装置法（使用TiO2催化剂）

| 材料 | 平均氮含量 （质量分数）/% | 在实验室内， 日内 |  |  | 在实验室内， 日间的 |  |  | 实验室间 |  |  | 实验室 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sr | r | (r) | srD | rD | (rD) | sR | R | (R) |  |
| 生胶A | 0.189 5 | 0.004 7 | 0.013 3 | 7.01 | 0.006 9 | 0.019 6 | 10.34 | 0.017 5 | 0.049 5 | 26.12 | 5 |
| 生胶B | 0.366 7 | 0.006 7 | 0.018 9 | 5.14 | 0.006 9 | 0.019 5 | 5.32 | 0.010 3 | 0.029 0 | 7.91 | 5 |
| 胶乳A | 0.331 4 | 0.004 1 | 0.011 6 | 3.49 | 0.005 2 | 0.014 6 | 4.41 | 0.021 5 | 0.060 8 | 18.35 | 5 |
| 胶乳B | 0.375 8 | 0.003 6 | 0.010 1 | 2.70 | 0.005 9 | 0.016 7 | 4.44 | 0.006 4 | 0.018 2 | 4.84 | 5 |
| 胶清胶 | 2.182 6 | 0.012 6 | 0.035 8 | 1.64 | 0.041 3 | 0.116 8 | 5.35 | 0.032 1 | 0.090 7 | 4.16 | 5 |
| sr——实验室内标准差； r ——重复性（以测定单位表示）； （r）——相对重复性； srD——日间重复性标准差； rD——日间重复性； (rD)——相对日间重复性； sR——实验室间标准差； R——再现性（以测定单位表示）； （R）——相对再现性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

自动、半自动凯氏定氮仪器法（使用Se催化剂）

| 材料 | 平均氮含量 （质量分数）/% | 在实验室内， 日内 |  |  | 在实验室内， 日间的 |  |  | 实验室间 |  |  | 实验室 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sr | r | (r) | srD | rD | (rD) | sR | R | (R) |  |
| 生胶A | 0.186 6 | 0.012 0 | 0.004 2 | 6.44 | 0.004 7 | 0.013 3 | 7.13 | 0.014 4 | 0.040 8 | 21.86 | 5 |
| 生胶B | 0.364 5 | 0.018 6 | 0.006 6 | 5.11 | 0.005 0 | 0.014 0 | 3.84 | 0.007 8 | 0.022 0 | 6.04 | 5 |
| 胶乳A | 0.328 4 | 0.019 8 | 0.007 0 | 6.03 | 0.005 1 | 0.014 4 | 4.38 | 0.011 6 | 0.032 7 | 9.96 | 5 |
| 胶乳B | 0.374 2 | 0.019 7 | 0.007 0 | 5.28 | 0.006 8 | 0.019 3 | 5.16 | 0.019 9 | 0.056 3 | 15.05 | 5 |
| 胶清 胶c | 2.191 9 | 0.070 0 | 0.024 7 | 3.19 | 0.010 2 | 0.02 9 | 1.32 | 1.132 3 | 3.204 4 | 146.19 | 4 |
| c---剔除离群值后的实验室最终数量 sr——实验室内标准差； r ——重复性（以测定单位表示）； （r）——相对重复性； srD——日间重复性标准差； rD——日间重复性； (rD)——相对日间重复性； sR——实验室间标准差； R——再现性（以测定单位表示）； （R）——相对再现性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

自动、半自动凯氏定氮仪器法（使用TiO2催化剂）

| 材料 | 平均值 | 在实验室内， 日内 |  |  | 在实验室内， 日间的 |  |  | 实验室间 |  |  | 实验室数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sr | r | (r) | srD | rD | (rD) | sR | R | (R) |  |
| 生胶A | 0.182 0 | 0.012 6 | 0.004 5 | 6.92 | 0.007 5 | 0.021 1 | 11.59 | 0.016 3 | 0.046 1 | 25.33 | 5 |
| 生胶B | 0.364 3 | 0.382 2 | 0.135 1 | 104.91 | 0.135 3 | 0.014 0 | 3.85 | 0.134 3 | 0.380 2 | 104.36 | 5 |
| 胶乳A | 0.333 1 | 0.013 3 | 0.004 7 | 3.99 | 0.005 1 | 0.014 3 | 4.29 | 0.009 4 | 0.026 5 | 7.96 | 5 |
| 胶乳B | 0.375 0 | 0.019 8 | 0.007 0 | 5.28 | 0.009 1 | 0.025 7 | 6.85 | 0.012 4 | 0.035 2 | 9.39 | 5 |
| 胶清胶 | 2.164 1 | 0.088 8 | 0.031 4 | 4.10 | 0.031 4 | 0.089 0 | 4.11 | 0.067 7 | 0.191 6 | 8.85 | 5 |
| sr——实验室内标准差； r ——重复性（以测定单位表示）； （r）——相对重复性； srD——日间重复性标准差； rD——日间重复性； (rD)——相对日间重复性； sR——实验室间标准差； R——再现性（以测定单位表示）； （R）——相对再现性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

参考文献

[1] ISO 19983:2022 Rubber—Determination of precision of test methods

[2] ACCSQ/RBPWG Report of the sixteenth meeting of the Rubber Based Product Working Group (RBPWG);Agenda item 7.3.ASEAN common position on new standards for rubber products at international fora;6-7Mar.2013,Yangon,Myanmar

[3] ACCSQ/RBPWG Report of the ninth meeting of the task force on Rubber-based products(TFRB);Agenda item 7.ASEAN common position on new standards for rubber products at international for a;18 March 2014,Halong City,Vietnam

[4] ACCSQ/RBPWG Report of the seventeenth meeting of the RBPWG;Agenda item 7.3.ASEAN common position on new standards for rubber products at international fora;3-5 Sept.2013,Phnom Penh,Cambodia

[5] ACCSQ/RBPWG Report of eleventh meeting of the Rubber Based Task Force on the Rubber Based Product;Agenda item 7.ASEAN common position in international fora on the development of new ISO standard;17-18Mar.,Kuala Lumpur,Malaysia

[6] ACCSQ/RBPWG 11th TFRBP-Doc 12 Ag 7-RBPWG Nitrogen content Crosscheck.Malaysian Rubber Board;Mar.2015

[7] NGUYEN N.T.T. et al.New mixture catalyst to replace selenium in determination of nitrogen using Kjeldahl method.Proceedings International Rubber Conference 2015: Productivity And Quality Towards A Sustainable And Profitable Natural Rubber Sector;2nd-3rd November 2015,Ho Chi Minh City,Vietnam;Page 429-436