国家标准

热塑性弹性体 挥发性有机化合物的测定

热脱附-气相色谱-质谱法

编	制	说	明

(征求意见稿)

标准起草工作组

2025年1月

热塑性弹性体 挥发性有机化合物的测定

热脱附-气相色谱-质谱法

- 工作简况

1、任务来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达2024年第一批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发【2024】16号）要求，由宁波庸禾新材料科技有限公司牵头制定国家标准《热塑性弹性体 挥发性有机化合物的测定 热脱附-气相色谱-质谱法》（国家标准计划号：20240124-T-606），由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会归口。计划完成时间2025年。

2、制订背景

热塑性弹性体包含聚合物或聚合物混合物，其使用温度下的性能与硫化橡胶类似，同时也可像热塑性塑料一样通过提高温度进行加工和再加工。热塑性弹性体主要分为以下几类：聚酰胺类热塑性弹性体（TPA），共聚多酯类热塑性弹性体（TPC），烯烃类热塑性弹性体（TPO），苯乙烯类热塑性弹性体（TPS），热塑性硫化胶（TPV），其他未分类热塑性弹性体。热塑性弹性体既具有热塑性塑料的加工性能，又具有硫化橡胶的物理性能，可谓是塑料和橡胶优点的优势组合。作为一种新型材料正在逐渐占领原本只属于硫化橡胶的领地，电子电器、通讯与汽车行业的快速发展带动了热塑性弹性体市场的高速发展。目前热塑性弹性体已被广泛地应用在无卤阻燃电线电缆料、家具、玩具、汽车配件和医疗耗材等领域。

挥发性有机化合物是热塑性弹性体生产单位和用户非常关注的产品参数之一。材料中释放出来的挥发性有机化合物（VOC）对人体健康有着巨大影响，特别是密闭空间例如汽车、室内VOC达到一定浓度时，可能引起头痛、恶心、呕吐、乏力、哮喘等症状，长期处于高浓度挥发性有机物环境中可能引起机体免疫功能失调，严重时可损伤肝脏和造血系统等。GB/T 27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》中规定了车内空气中几种常见的挥发性有机物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯等）浓度的限值。GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》中对跑道面层中的有害物质（苯、甲苯、二甲苯、乙苯、总挥发性有机化合物TVOC）释放量做出了限值要求。最新的GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》也对苯、甲苯、二甲苯、TVOC等提出了限值要求。目前我国没有针对热塑性弹性体中挥发性有机化合物测定的国家标准，制定本标准，有利于绿色环保、低挥发性的热塑性弹性体产品的研发、检测试验和质量评定。同时也有助于规范市场秩序、提高产品质量，促进产业健康发展。

- 起草过程

（1）计划下达后，由宁波庸禾新材料科技有限公司为主起草单位、多家单位参与组成标准起草工作组。

（2）2024年4月，标准起草工作组查阅了大量相关的技术资料，并对国内生产、使用情况进行了调研。

（3）2024年5月，标准起草工作组制定了《标准编制工作方案》，并依据方案开展各项工作：阳性样品制备；样品前处理及标准曲线建立；样品数据检测及对标准方法再现性的论证。2024年12月，形成了《热塑性弹性体 挥发性有机化合物的测定 热脱附-气相色谱-质谱法》的标准草案。

（4）2025年1月，经过标准起草工作组不断完善，形成了《热塑性弹性体 挥发性有机化合物的测定 热脱附-气相色谱-质谱法》（征求意见稿），现广泛征求意见。

- 标准起草单位及主要起草人

本标准的主要起草单位：

本标准的主要起草人：

任务分工：

- 编制原则、主要内容及其确定依据

1、编制原则

按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定对文本进行编写。

2、主要内容及其确定依据

范围：规定了一种热脱附-气相色谱-质谱法测定热塑性弹性体及其制品中挥发性有机化合物的试验方法。优点在于不需要溶剂和气候箱，并且可以将挥发性有机化合物浓缩后精确地导入气相色谱-质谱联用仪。适用于热塑性弹性体及其制品中挥发性有机化合物的快速筛查。

主要技术内容：热塑性弹性体试样在空气流中被加热到指定温度并保持一段时间，挥发性有机化合物随载气流经冷阱捕集浓缩。冷阱在特定的加热方式下快速升温，挥发性有机化合物被导入到配有非极性或弱极性毛细管色谱柱和质谱检测器的气相色谱仪。甲苯、对（间）二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、正十一烷分离后通过外标法定量，其他未知峰以甲苯的校准曲线计算。

试验设备：热脱附-气相色谱-质谱联用仪

试验参数：

热脱附参数条件：

| 项目 | 单位 | 设定值 |
| --- | --- | --- |
| 脱附温度 | ℃ | 90 |
| 脱附时间 | min | 30 |
| 冷阱捕集温度 | ℃ | -30 |
| 冷阱加热温度 | ℃ | 300 |
| 冷阱保持时间 | min | 10 |
| 冷阱流速 | mL/min | 50 |
| 分流流速 | mL/min | 30 |
| 传输线温度 | ℃ | 200 |

质谱条件：

电子轰击离子源（EI）；电子能量为70eV；

离子源温度为280℃，传输线温度为230℃；

全扫描模式，质谱扫描范围为40amu~600amu。

色谱柱：HP-1，GC流量：5.000mL/min,程序升温条件为40℃保持15min后以8℃/min的速率升至250℃，保持10min。

特征目标化合物测定参考参数见表

| 序号 | 化合物 | 定性离子 | 定量离子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲苯 | 91 | 76 |
| 2 | 乙苯 | 106 | 91 |
| 3 | 间对二甲苯 | 106 | 91 |
| 4 | 苯乙烯 | 91 | 104 |
| 5 | 邻二甲苯 | 106 | 91 |
| 6 | 乙酸丁酯 | 56 | 43 |
| 7 | 正十一烷 | 71，85 | 57 |

根据此参数，参考出峰时间：

基于颗粒样品取样量的代表性和再现性因素，取样量为50mg（密度为0.9的样品，热脱附管的最大取样量）。

三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证及预期的经济效益、社会效益和生态效益

1、试验验证的分析、综述报告

（1）不同类型热塑性弹性体阳性样品的制备

| 材质 | 硬度 | 阳性样品浓度mg/kg |  |  | 阳性物质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TPV | 60A | 2 | 10 | 100 | 1 | 甲苯 |
|  | 85A | 2 | 10 | 100 | 2 | 乙苯 |
| TPS | 10A | 2 | 10 | 100 | 3 | 二甲苯 |
|  | 85A | 2 | 10 | 100 | 4 | 苯乙烯 |
| TPU | 65A | 2 | 10 | 100 | 5 | 乙酸乙酯 |
|  | 95A | 2 | 10 | 100 | 6 | 乙酸丁酯 |
| TPO | 60A | 2 | 10 | 100 | 7 | 正十一烷 |
|  | 85A | 2 | 10 | 100 |  |  |
| SEBS充油 |  | 空白样 |  |  |  |  |

- 标准曲线

图1 甲苯标准曲线

图2 乙酸丁酯标准曲线

图3 乙苯标准曲线

图4 间二甲苯标准曲线

图5 对二甲苯标准曲线

图6 邻二甲苯标准曲线

图7 苯乙烯标准曲线

图8 正十一烷标准曲线

- 精密度试验

在TPV、TPS、TPU、TPO样品中加入不同梯度含量的甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、乙酸丁酯、正十一烷，经过螺杆挤出造粒，测得精密度数据如表。取样量50mg。

|  | 硬度 | 挥发性有机物 | 含量（mg/kg） | 测的量（ng） |  |  | RSD，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TPV | 60A | 甲苯 | 2 | 23 | 28 | 27 | 10.18 |
|  |  | 乙苯 | 2 | 24 | 30 | 26 | 11.46 |
|  |  | 二甲苯 | 2 | 33 | 27 | 31 | 10.07 |
|  |  | 苯乙烯 | 2 | 42 | 37 | 42 | 7.16 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 2 | 23 | 26 | 21 | 10.79 |
|  |  | 正十一烷 | 2 | 35 | 29 | 34 | 9.84 |
|  |  | 甲苯 | 10 | 153 | 168 | 146 | 7.22 |
|  |  | 乙苯 | 10 | 176 | 164 | 180 | 4.80 |
|  |  | 二甲苯 | 10 | 157 | 148 | 165 | 5.43 |
|  |  | 苯乙烯 | 10 | 215 | 203 | 221 | 4.30 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 10 | 163 | 151 | 144 | 6.29 |
|  |  | 正十一烷 | 10 | 196 | 207 | 213 | 4.20 |
|  |  | 甲苯 | 100 | 1743 | 1867 | 1621 | 7.05 |
|  |  | 乙苯 | 100 | 2012 | 1968 | 1854 | 4.19 |
|  |  | 二甲苯 | 100 | 1469 | 1352 | 1507 | 5.60 |
|  |  | 苯乙烯 | 100 | 2214 | 2117 | 1946 | 6.49 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 100 | 1765 | 1647 | 1829 | 5.28 |
|  |  | 正十一烷 | 100 | 1541 | 1474 | 1439 | 3.49 |

|  | 硬度 | 挥发性有机物 | 含量（mg/kg） | 测的量（ng） |  |  | RSD，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TPV | 85A | 甲苯 | 2 | 29 | 23 | 22 | 15.35 |
|  |  | 乙苯 | 2 | 31 | 27 | 33 | 10.07 |
|  |  | 二甲苯 | 2 | 26 | 29 | 23 | 11.54 |
|  |  | 苯乙烯 | 2 | 35 | 41 | 38 | 7.89 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 2 | 27 | 24 | 30 | 11.11 |
|  |  | 正十一烷 | 2 | 18 | 25 | 21 | 16.46 |
|  |  | 甲苯 | 10 | 114 | 127 | 131 | 7.17 |
|  |  | 乙苯 | 10 | 169 | 151 | 153 | 6.26 |
|  |  | 二甲苯 | 10 | 173 | 185 | 193 | 5.48 |
|  |  | 苯乙烯 | 10 | 229 | 213 | 234 | 4.87 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 10 | 193 | 184 | 199 | 3.93 |
|  |  | 正十一烷 | 10 | 167 | 152 | 166 | 5.19 |
|  |  | 甲苯 | 100 | 2142 | 2209 | 2043 | 3.92 |
|  |  | 乙苯 | 100 | 1739 | 1654 | 1811 | 4.53 |
|  |  | 二甲苯 | 100 | 1541 | 1441 | 1489 | 3.36 |
|  |  | 苯乙烯 | 100 | 1140 | 1287 | 1180 | 6.32 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 100 | 1376 | 1295 | 1343 | 3.04 |
|  |  | 正十一烷 | 100 | 1531 | 1678 | 1506 | 5.91 |

|  | 硬度 | 挥发性有机物 | 含量（mg/kg） | 测的量（ng） |  |  | RSD，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TPS | 10A | 甲苯 | 2 | 52 | 47 | 43 | 9.53 |
|  |  | 乙苯 | 2 | 43 | 48 | 51 | 8.54 |
|  |  | 二甲苯 | 2 | 57 | 52 | 65 | 11.31 |
|  |  | 苯乙烯 | 2 | 36 | 33 | 41 | 11.02 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 2 | 48 | 55 | 43 | 12.39 |
|  |  | 正十一烷 | 2 | 31 | 27 | 34 | 11.45 |
|  |  | 甲苯 | 10 | 296 | 312 | 307 | 2.682 |
|  |  | 乙苯 | 10 | 288 | 264 | 291 | 5.27 |
|  |  | 二甲苯 | 10 | 254 | 233 | 262 | 6.00 |
|  |  | 苯乙烯 | 10 | 331 | 302 | 318 | 4.58 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 10 | 266 | 253 | 275 | 4.18 |
|  |  | 正十一烷 | 10 | 237 | 221 | 234 | 3.69 |
|  |  | 甲苯 | 100 | 3134 | 3071 | 2875 | 4.46 |
|  |  | 乙苯 | 100 | 2597 | 2455 | 2651 | 3.94 |
|  |  | 二甲苯 | 100 | 2287 | 2139 | 2117 | 4.24 |
|  |  | 苯乙烯 | 100 | 2712 | 2643 | 2511 | 3.90 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 100 | 1833 | 1715 | 1866 | 4.40 |
|  |  | 正十一烷 | 100 | 2363 | 2495 | 2359 | 3.22 |

|  | 硬度 | 挥发性有机物 | 含量（mg/kg） | 测的量（ng） |  |  | RSD，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TPS | 85A | 甲苯 | 2 | 33 | 39 | 27 | 18.18 |
|  |  | 乙苯 | 2 | 42 | 37 | 35 | 9.49 |
|  |  | 二甲苯 | 2 | 48 | 53 | 44 | 9.33 |
|  |  | 苯乙烯 | 2 | 31 | 37 | 29 | 12.88 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 2 | 26 | 22 | 27 | 10.58 |
|  |  | 正十一烷 | 2 | 35 | 31 | 35 | 6.86 |
|  |  | 甲苯 | 10 | 238 | 223 | 201 | 8.43 |
|  |  | 乙苯 | 10 | 337 | 315 | 309 | 4.60 |
|  |  | 二甲苯 | 10 | 341 | 332 | 326 | 2.27 |
|  |  | 苯乙烯 | 10 | 288 | 303 | 284 | 3.43 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 10 | 259 | 244 | 241 | 3.89 |
|  |  | 正十一烷 | 10 | 281 | 297 | 305 | 4.15 |
|  |  | 甲苯 | 100 | 2344 | 2473 | 2297 | 3.84 |
|  |  | 乙苯 | 100 | 1976 | 2106 | 1917 | 4.84 |
|  |  | 二甲苯 | 100 | 2241 | 2059 | 2013 | 5.73 |
|  |  | 苯乙烯 | 100 | 1957 | 1833 | 2051 | 5.62 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 100 | 1899 | 1751 | 1682 | 6.24 |
|  |  | 正十一烷 | 100 | 2210 | 2084 | 2291 | 4.75 |

|  | 硬度 | 挥发性有机物 | 含量（mg/kg） | 测的量（ng） |  |  | RSD，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TPU | 65A | 甲苯 | 2 | 17 | 24 | 22 | 17.17 |
|  |  | 乙苯 | 2 | 21 | 25 | 20 | 12.03 |
|  |  | 二甲苯 | 2 | 18 | 23 | 22 | 12.60 |
|  |  | 苯乙烯 | 2 | 22 | 26 | 23 | 8.80 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 2 | 21 | 25 | 26 | 11.02 |
|  |  | 正十一烷 | 2 | 18 | 22 | 24 | 14.32 |
|  |  | 甲苯 | 10 | 97 | 107 | 113 | 7.65 |
|  |  | 乙苯 | 10 | 133 | 126 | 141 | 5.63 |
|  |  | 二甲苯 | 10 | 86 | 93 | 81 | 6.96 |
|  |  | 苯乙烯 | 10 | 115 | 107 | 123 | 6.96 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 10 | 142 | 157 | 139 | 6.61 |
|  |  | 正十一烷 | 10 | 74 | 86 | 92 | 10.91 |
|  |  | 甲苯 | 100 | 1024 | 946 | 913 | 5.93 |
|  |  | 乙苯 | 100 | 938 | 1102 | 1042 | 8.08 |
|  |  | 二甲苯 | 100 | 1440 | 1327 | 1255 | 6.96 |
|  |  | 苯乙烯 | 100 | 1287 | 1439 | 1264 | 7.15 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 100 | 879 | 759 | 914 | 9.56 |
|  |  | 正十一烷 | 100 | 1546 | 1429 | 1411 | 5.01 |

|  | 硬度 | 挥发性有机物 | 含量（mg/kg） | 测的量（ng） |  |  | RSD，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TPU | 95A | 甲苯 | 2 | 21 | 18 | 23 | 12.18 |
|  |  | 乙苯 | 2 | 17 | 19 | 17 | 6.54 |
|  |  | 二甲苯 | 2 | 25 | 22 | 22 | 7.53 |
|  |  | 苯乙烯 | 2 | 19 | 21 | 18 | 7.90 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 2 | 25 | 28 | 24 | 8.11 |
|  |  | 正十一烷 | 2 | 20 | 19 | 22 | 7.51 |
|  |  | 甲苯 | 10 | 54 | 67 | 55 | 12.33 |
|  |  | 乙苯 | 10 | 73 | 77 | 71 | 4.15 |
|  |  | 二甲苯 | 10 | 108 | 115 | 101 | 6.48 |
|  |  | 苯乙烯 | 10 | 96 | 91 | 89 | 3.92 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 10 | 114 | 107 | 101 | 6.06 |
|  |  | 正十一烷 | 10 | 99 | 109 | 97 | 6.32 |
|  |  | 甲苯 | 100 | 1078 | 1154 | 1210 | 5.77 |
|  |  | 乙苯 | 100 | 1543 | 1413 | 1410 | 5.22 |
|  |  | 二甲苯 | 100 | 956 | 873 | 994 | 6.58 |
|  |  | 苯乙烯 | 100 | 763 | 659 | 797 | 9.72 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 100 | 1028 | 1141 | 1205 | 7.97 |
|  |  | 正十一烷 | 100 | 1494 | 1377 | 1318 | 6.42 |

|  | 硬度 | 挥发性有机物 | 含量（mg/kg） | 测的量（ng） |  |  | RSD，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TPO | 60A | 甲苯 | 2 | 34 | 35 | 38 | 5.84 |
|  |  | 乙苯 | 2 | 26 | 29 | 25 | 7.81 |
|  |  | 二甲苯 | 2 | 31 | 37 | 32 | 9.64 |
|  |  | 苯乙烯 | 2 | 39 | 41 | 37 | 5.13 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 2 | 27 | 30 | 26 | 7.52 |
|  |  | 正十一烷 | 2 | 23 | 25 | 22 | 6.55 |
|  |  | 甲苯 | 10 | 284 | 273 | 299 | 4.57 |
|  |  | 乙苯 | 10 | 246 | 259 | 235 | 4.87 |
|  |  | 二甲苯 | 10 | 303 | 327 | 344 | 6.34 |
|  |  | 苯乙烯 | 10 | 266 | 275 | 251 | 4.59 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 10 | 322 | 338 | 341 | 3.06 |
|  |  | 正十一烷 | 10 | 231 | 253 | 249 | 4.80 |
|  |  | 甲苯 | 100 | 3442 | 3851 | 3798 | 6.02 |
|  |  | 乙苯 | 100 | 2776 | 2588 | 2496 | 5.45 |
|  |  | 二甲苯 | 100 | 2373 | 2481 | 2288 | 4.06 |
|  |  | 苯乙烯 | 100 | 2563 | 2413 | 2425 | 3.38 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 100 | 1943 | 1784 | 1752 | 5.60 |
|  |  | 正十一烷 | 100 | 2633 | 2715 | 2811 | 3.28 |

|  | 硬度 | 挥发性有机物 | 含量（mg/kg） | 测的量（ng） |  |  | RSD，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TPO | 85A | 甲苯 | 2 | 33 | 32 | 37 | 7.78 |
|  |  | 乙苯 | 2 | 24 | 27 | 22 | 10.34 |
|  |  | 二甲苯 | 2 | 18 | 21 | 18 | 9.12 |
|  |  | 苯乙烯 | 2 | 26 | 29 | 25 | 7.81 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 2 | 34 | 31 | 30 | 6.57 |
|  |  | 正十一烷 | 2 | 24 | 28 | 25 | 8.11 |
|  |  | 甲苯 | 10 | 153 | 147 | 139 | 4.80 |
|  |  | 乙苯 | 10 | 183 | 173 | 192 | 5.20 |
|  |  | 二甲苯 | 10 | 205 | 211 | 226 | 5.05 |
|  |  | 苯乙烯 | 10 | 138 | 147 | 129 | 6.52 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 10 | 94 | 83 | 97 | 8.07 |
|  |  | 正十一烷 | 10 | 88 | 81 | 92 | 6.40 |
|  |  | 甲苯 | 100 | 1864 | 1755 | 1691 | 4.94 |
|  |  | 乙苯 | 100 | 2016 | 2133 | 2097 | 2.88 |
|  |  | 二甲苯 | 100 | 1536 | 1423 | 1614 | 6.30 |
|  |  | 苯乙烯 | 100 | 2155 | 2273 | 2098 | 4.10 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 100 | 1746 | 1639 | 1881 | 6.91 |
|  |  | 正十一烷 | 100 | 1573 | 1437 | 1668 | 7.45 |

2、技术经济论证及预期的经济效益、社会效益和生态效益

材料中释放出来的挥发性有机化合物（VOC）对人体健康有着巨大影响，特别是密闭空间例如汽车、室内VOC达到一定浓度时，可能引起头痛、恶心、呕吐、乏力、哮喘等症状，长期处于高浓度挥发性有机物环境中可能引起机体免疫功能失调，严重时可损伤肝脏和造血系统等。GB/T 27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》中规定了车内空气中几种常见的挥发性有机物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯等）浓度的限值。GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》中对跑道面层中的有害物质（苯、甲苯、二甲苯、乙苯、总挥发性有机化合物TVOC）释放量做出了限值要求。最新的GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》也对苯、甲苯、二甲苯、TVOC等提出了限值要求。

本文件快速测定TVOC的方法，具有受外部影响小，再现性好的特点，对提升我国热塑性弹性体质量具有重要意义。

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

目前，国外采用热脱附/气相色谱/质谱联用法测定挥发性有机物的方法标准主要有：（1）ISO 16000-6-2021《室内空气 第6部分:采用吸附剂管活性取样，热解吸和气相色谱(MS或MS FID)法测定室内和测试室内空气中有机化合物(VVOC, VOC, SVOC)》；（2）ISO 10580-2010《弹性分层铺地织物 挥发性有机化合物排放的测试方法》；（3）德国汽车工业协会VDA 278-2011《热脱附分析非金属汽车内饰材料的挥发性有机化合物》。国内采用热脱附/气相色谱/质谱联用法测定挥发性有机物的方法标准主要有（1）HJ/T 400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》；（2）GB/T 32367-2015 《胶鞋 整鞋挥发性有机物（VOC）含量的测定》；（3）GB/T 31106-2014 《家具中挥发性有机化合物的测定》；（4）GB/T 39695-2020 《橡胶烟气中挥发性成分的鉴定 热脱附-气相色谱-质谱法》；（5）GB/T 42162-2022 《生橡胶 毛细管气相色谱测定残留单体和其他挥发性低分子量化合物 热脱附（动态顶空）法》；（6） GB/T 33871-2017 《墨粉中总挥发性有机化合物（TVOC）、苯和苯乙烯的测定 热脱附-气相色谱法》。

HJ/T 400-2007、GB 36246-2018、ISO 10580-2010、GB/T 32367-2015、GB/T 31106-2014等标准中均将样品置于一定大小的气候仓中，在一定的温湿度条件以及空气交换速度下处理一段时间后，采用Tenax TA等吸附管采集挥发性有机化合物，再放入热脱附-气相/气质色谱仪检测。GB/T 18883-2022、ISO 16000-6-2021、GB/T 39695-2020等标准将环境中的挥发性有机化合物通过Tenax TA等吸附管采集后，放入热脱附-气相/气质色谱仪检测。GB/T 42162-2022将样品置于20mL玻璃瓶中，采用顶空脱附平衡后，导入气相色谱仪检测。

本标准采用的技术方法与以上几种有所不同，不采用气候仓和Tenax TA吸附管，一方面可避免气候仓中挥发性有机化合物浓度不同高度、部位分布不均和Tenax TA吸附管吸附效率降低等导致的结果误差，另一方面减少了测试环节和设备，也可降低误差和测试成本。本标准采用的技术方法与GB/T 33871-2017和VDA 278有所类似，均将样品简单处理后直接置于热脱附管中脱附，再利用冷阱富集后导入气相色谱-质谱联用仪，但GB/T 33871测试对象为墨粉，样品特点与热塑性弹性体相差较多，而VDA278仅为德国汽车工业协会标准，且仅适用于非金属汽车内饰材料，国内第三方实验室无法利用该标准为热塑性弹性体厂家和使用单位出具具有社会证明作用的报告，尤其是用于非汽车领域时。因此有必要制订我国的热塑性弹性体挥发性有机物的测试标准。

五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

本标准未采用国际标准或国外先进标准。

六、与相关法律、行政法规及相关标准

本标准与现行法律、法规及相关标准相协调，无冲突。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在起草过程中无重大分歧意见。

八、涉及专利的有关说明

未涉及专利等知识产权内容。

九、实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

建议本标准作为推荐性国家标准发布实施，自发布之日起6个月后实施。在标准发布后、实施前，做好新标准的宣贯工作，组织重点企业和检测机构的宣贯培训班，学习贯彻新标准。

十、其它应当说明的事项

无。